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MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.306/2017.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

	Item
	Unidade
	Qtd
	Especificação do Material
	Marca
	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	UND
	03
	Cadeira Odontológica Completa (Equipo/Sugador/Refletor) com 3 posições de trabalho programáveis, posição de cuspir, volta a zero automática, cabeceira multiarticulada, braço direito escamoteável, estofamento injetado, caixa de comando incorporada com mangueiras embutidas, dreno automático de vapores de água, posição de trendelemburg. Equipamento com braço flexível (travamento pneumático), seringa tríplice, 01 terminal para alta rotação borden, 01 terminal para baixa rotação borden, pedal progressivo, sistema antirefluxo (válvula anti-retração). Refletor concept com leds e 03 intensidades (12000 a 25000), on/off no pedal. Unidade de água rebatível entre 60 e 90 graus, cuba integrada, removível e acionamento da água da cuba potacopos no pedal. Módulo auxiliar com sistema touch de acionamento, 2 sugadores venturi e seringa tríplice. Estofado na cor azul ou verde. Garantia de pelo meno 1 ano pelo fabricante. Instalação pelo fabricante ou fornecedor.
	 
	 
	 

	2
	UND
	03
	Mocho com sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral que permite ajuste de posições. Os movimentos vertical, horizontal e inclinação do encosto são acionados através de manípulo, proporcionando ajustes variados para o apoio lombar, permitindo que o profissional sente-se corretamente, respeitando-se a ergonomia da posição de trabalho, ou seja, quando sentado o profissional deve estar com a coxa paralela ao solo e a planta dos pés apoiados no chão. Encosto anatômico tipo concha, com ajuste de altura adaptável à estatura do profissional. Base com 5 rodízios com banda de rodagem em poliuretano. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante, na cor azul em conformidade com o item 001 deste lote. De fácil limpeza e assepsia. Acabamento liso com cantos arredondados. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores.
	 
	 
	 

	3
	UND
	03
	Compressor Odontológico isento de óleo, dois motores de 2 pistões cada um, 1,12HP / 830W (127 V) e 1,14 HP / 850W (220 V), protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de saída de ar para dois consultórios, pintura interna do reservatório antioxidante, capacidade de 65 litros, deslocamento teórico (fluxo de ar) 424 L/min (14,4 pés cúbicos/min). Garantia de pelo menos um ano pelo fabricante.
	 
	 
	 

	4
	UND
	03
	Aparelho de raio X de parede, com braços articulados confeccionados em aço com cobertura em ABS injetado de alto impacto, com alcance horizontal de pelo menos 1104 mm e vertical até 620 mm; mecanicamente balanceados através de molas que compensam o peso do aparelho, aumentando a precisão e posicionamento do cabeçote. Cabeçote com sistema de aterramento para maior proteção ao operador; ampola importada de excelente qualidade que proporcione maior segurança ao operador, de alta eficiência e durabilidade; dois limitadores na articulação que oferecem proteção aos cabos elétricos. Imersão em óleo que garanta refrigeração e isolamento eficazes, mesmo nos casos de uso intensivo. Câmara expansora de borracha com resistência potencial de elasticidade e tamanho a garantir proteção ao cabeçote, operador e paciente, pois o óleo aquecido a altas temperaturas, dilata com segurança reduzindo a pressão volumétrica, proporcionando a refrigeração ideal aos componentes do cabeçote, sem vazamento ou explosão. Filtração total com equivalência em alumínio de 2,71mm que libera os raios úteis e retém os raios moles, eliminando a radiação secundária. Colimador primário, colocado após o filtro de alumínio limitando o feixe de raios-x para o diâmetro de 59 mm na saída do cilindro localizador, reduzindo radiações em outras direções evitando que o feixe de raios-x atinja as paredes do cilindro; com bom direcionamento, diminui a área irradiada após o filme, dando maior proteção ao paciente. Cilindro de orientação longo, utilizado para permitir o perfeito posicionamento do filme em relação ao feixe de raios-x; dimensionado para um sistema foco-filme de 200mm; revestido em chapa de chumbo de 0,5mm de espessura, retém a radiação secundária que por ventura possa se formar na colimação primária. Colimador secundário localizado, na extremidade do cilindro, elimina a radiação secundária que possa se formar após o colimador primário, aumentando a segurança do profissional. Ponto focal de 0,8 x 0,8mm. Goniômetro utilizado para se conseguir o ângulo de inclinação desejado, graduado com divisões de 10 em 10 graus, tanto positivos quanto negativos. Tensão nominal 70 kVp; devido ao maior poder de penetração do feixe dos raios, o que reduz o tempo de exposição. Corrente de 8 mA prolonga a vida dos componentes do cabeçote. Painel de comando com interruptor geral permite a visualização quando o aparelho está ligado; regulador de tensão incorporado, evita danos ao cabeçote e aumenta a vida últi do aparelho. Controle remoto digital conectado ao painel de comando com fio espiralado, com todos os controles agrupados, permite o comando a uma distância de até 3m fora da área de radiação secundária, possibilitando o acompanhamento visual do operador; controle com todas as funções pré-determinadas, onde se faz a seleção do tipo de radiografia (periapicais, interproximais e oclusais), tipo e posição do dente, filme (película ou sensor digital) e faixa etária do paciente (adulto ou criança); display digital com as opções selecionadas; tecla + e – para aumentar ou reduzir o tempo de exposição de qualquer das seleções; tecla R (restaurar) – retorna às programações padrões caso alguma tenha sido modificada; tecla S (salvar) – grava alterações nos tempo de exposição de qualquer das seleções; tecla de disparo que deverá ser pressionada durante todo o tempo de exposição, acompanhado de um sinal sonoro. Dispositivo de compensação automático de tempo corrige automaticamente o tempo de exposição com elevada precisão, conforme as oscilações da rede elétrica, mantendo a dosagem de radiação, medida em miliampere segundo, sempre uniforme. Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais e consecutivos, eliminando exposições desnecessárias à radiação e ao superaquecimento. Cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo o que determina o Regulamento Técnico do Ministério da Saúde aprovado pela Portaria SVS - 453, de 01-06-1998. Voltagem de alimentação 110V ou 220V. Autotransformador com estabilizador que mantém a tensão ideal no cabeçote, garantindo uma melhor qualidade de imagem e uma maior vida útil para o conjunto. Garantia de 1 ano e instalação pelo fabricante ou fornecedor.
	 
	 
	 



A	Empresa	........................................................................................................,	após	examinar minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário(s) e total(is) para o(s) item(ns) acima discriminado(s).

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da proposta.

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado conforme itens: 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública, devendo ainda apresentar a Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

Prazo de Entrega: O objeto da presente licitação deverá ser entregue de forma parcelada mediante requisição da secretaria solicitante, em até 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura do contrato e da emissão da Autorização de Compra.
Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Santos Dumont, n° 1.632 – Bairro Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos – SP.

E-mail pessoal: 	@ 		; E-mail profissional: 		@ 	.

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos.

Data: .....................................................................................

Representante Legal da Empresa (Carimbo do CNPJ da Empresa) RG nº
CPF nº
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EDITAL Nº 035/2018
PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
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Modelo de Declaração

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2018

[image: ]DECLARAÇÃO


A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representada por
 	, portador da Cédula de Identidade RG nº 	, vem por meio desta declarar que não esta enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação.

Local e data



Assinatura do sócio/proprietário
Representante legal Carimbo da empresa
[image: ]EDITAL Nº 035/2018
PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
PROCESSO No18.306/2017
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ANEXO III

Modelo de Declaração

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2018

[image: ]DECLARAÇÃO


A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representado por
 	, portador da  Cédula de  Identidade RG nº 	, vem por meio desta declarar que:

a) Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da IN/MARE nº 05/95; e

b) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9854, de 27/10/99, publicada no DOU de 28/10/99 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.

Local e data



Assinatura do sócio/proprietário
Representante legal Carimbo da empresa
[image: ]EDITAL Nº 035/2018
PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
PROCESSO No 18.306/2017



ANEXO IV

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A EMPRESA _ 	, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


[image: ]Pregão Presencial nº 035/2018
Processo nº 18.306/2017. 
Contrato nº /18

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.197/0001-44, situada à Av: Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – CEP: 08529-200 – Fone: 11 – 4674-7800 – Ferraz de Vasconcelos, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 		e do CPF n.º 		e de outro lado a empresa: 	,  inscrita  no C.N.P.J. n.º 			, entidade   jurídica   de   direito   privado,   estabelecida   à 		, neste ato
representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de  Identidade   RG n.º	e do CPF
n.º 	, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Obriga-se a CONTRATADA, na forma deste contrato o objeto licitado, na conformidade do Pregão Presencial nº 035/2018, a qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas legais que regem a matéria (Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais atinentes à matéria).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR – Pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA pelo efetivo fornecimento os preços abaixo especificados:

(especificar os valores unitários e totais do item adjudicado)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO – O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias contados da data da entrega do objeto licitado, através de crédito em conta corrente da CONTRATADA, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.


CLÁUSULA QUARTA - O pagamento será efetuado A CONTRATADA a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura: observando que:
Parágrafo – primeiro: Serão efetuados após 30 dias contados da entrega do objeto licitado, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA DO OBJETO – O objeto da presente licitação deverá ser entregue de forma parcelada mediante requisição da Secretaria solicitante em até 15 (quinze) dias, contados à partir da emissão da Autorização de Compras.

Parágrafo Único – Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Santos Dumont, n° 1.632 – Bairro Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos – SP.

CLÁUSULA SEXTA - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em nenhuma hipótese eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como os danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja pôr atos próprios ou de terceiro.

CLÁUSULA SÉTIMA – A despesa decorrente deste ajuste correrá a conta de recurso proveniente de recurso próprio, cuja dotação orçamentária consignada no Orçamento Municipal é (343) –  00237 – 09.01.00-3.3.90.30.36-10.301.1002.2001.

CLÁUSULA OITAVA – VIGENCIA - Prazo de validade do presente contrato será de 30 (trinta) dias e as alterações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através de simples aditamentos de comum acordo com a Lei nº 8666/93, devidamente justificada e sempre por escrito.

Parágrafo Único - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as expectativas e se conferem com as exigências estabelecidas, entre outros aspectos, e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito à autoridade superior para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.
CLÁUSULA NONA - A Contratada está sujeita as seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado do crédito a receber, em favor da Contratante:

1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.

2 - A CONTRATADA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.



3 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;

4 - O atraso na entrega do objeto sujeitará a CONTRATADA à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato.

5 [image: ]- O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto deste ajuste ou para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.

6 - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente ajuste sujeitará a Contratada à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.

7 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.

8 - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da CONTRATADA assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de memorando, entregue diretamente, ou pôr via postal, com prova de recebimento. Fica a critério da CONTRATANTE, declarar rescindido o contrato, nos termos desta cláusula ou aplicar as multas respectivas de que trata a cláusula nona.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - Dá-se ao presente contrato o valor de R$  	 ( 	) para todos os efeitos legais.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o Fórum da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (SP) para dirigir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados assinam as partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina.

Ferraz de Vasconcelos (SP), 	de 	de 2018.JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
Prefeito Municipal
Secretaria Municipal de Saúde
CONTRATADA
TESTEMUNHAS

1º NOME 	 RG Nº
2º NOME 	 RG Nº





TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos. CONTRATADA:

[image: ]OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, no termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Ferraz de Vasconcelos/SP, 	de 	de 2.018


JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
Prefeito Municipal

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal de Saúde



CONTRATADA





ANEXO V

Modelo de Documento de Credenciamento

A empresa ................................ inscrita no C.N.P.J/MF. sob o nº ..................................., com sede em ........................................, na rua/avenida ................................................... nº ..................., tendo como	representante	legal	o(a)	Sr.	...........................................................,	citar	o	cargo ...................................................., credencia o/a Sr./a ................................................., portador da cédula de identidade nº .........................................................., para representar perante a Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - SP, na licitação Pregão Presencial nº 035/2018, outorgando- lhe expressos poderes para formulação de lances verbais, manifestação quanto a intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, desistência e renuncia ao direito de interpor recursos e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame em referência.

Local e data





Nome/assinatura Cargo



ANEXO VI TERMO DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.306/2017.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

	Item
	Unidade
	Qtd
	Especificação do Material

	1
	UND
	03
	Cadeira Odontológica Completa (Equipo/Sugador/Refletor) com 3 posições de trabalho programáveis, posição de cuspir, volta a zero automática, cabeceira multiarticulada, braço direito escamoteável, estofamento injetado, caixa de comando incorporada com mangueiras embutidas, dreno automático de vapores de água, posição de trendelemburg. Equipamento com braço flexível (travamento pneumático), seringa tríplice, 01 terminal para alta rotação borden, 01 terminal para baixa rotação borden, pedal progressivo, sistema antirefluxo (válvula anti-retração). Refletor concept com leds e 03 intensidades (12000 a 25000), on/off no pedal. Unidade de água rebatível entre 60 e 90 graus, cuba integrada, removível e acionamento da água da cuba potacopos no pedal. Módulo auxiliar com sistema touch de acionamento, 2 sugadores venturi e seringa tríplice. Estofado na cor azul ou verde. Garantia de pelo meno 1 ano pelo fabricante. Instalação pelo fabricante ou fornecedor.

	2
	UND
	03
	Mocho com sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral que permite ajuste de posições. Os movimentos vertical, horizontal e inclinação do encosto são acionados através de manípulo, proporcionando ajustes variados para o apoio lombar, permitindo que o profissional sente-se corretamente, respeitando-se a ergonomia da posição de trabalho, ou seja, quando sentado o profissional deve estar com a coxa paralela ao solo e a planta dos pés apoiados no chão. Encosto anatômico tipo concha, com ajuste de altura adaptável à estatura do profissional. Base com 5 rodízios com banda de rodagem em poliuretano. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante, na cor azul em conformidade com o item 001 deste lote. De fácil limpeza e assepsia. Acabamento liso com cantos arredondados. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores.

	3
	UND
	03
	Compressor Odontológico isento de óleo, dois motores de 2 pistões cada um, 1,12HP / 830W (127 V) e 1,14 HP / 850W (220 V), protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de saída de ar para dois consultórios, pintura interna do reservatório antioxidante, capacidade de 65 litros, deslocamento teórico (fluxo de ar) 424 L/min (14,4 pés cúbicos/min). Garantia de pelo menos um ano pelo fabricante.

	4
	UND
	03
	Aparelho de raio X de parede, com braços articulados confeccionados em aço com cobertura em ABS injetado de alto impacto, com alcance horizontal de pelo menos 1104 mm e vertical até 620 mm; mecanicamente balanceados através de molas que compensam o peso do aparelho, aumentando a precisão e posicionamento do cabeçote. Cabeçote com sistema de aterramento para maior proteção ao operador; ampola importada de excelente qualidade que proporcione maior segurança ao operador, de alta eficiência e durabilidade; dois limitadores na articulação que oferecem proteção aos cabos elétricos. Imersão em óleo que garanta refrigeração e isolamento eficazes, mesmo nos casos de uso intensivo. Câmara expansora de borracha com resistência potencial de elasticidade e tamanho a garantir proteção ao cabeçote, operador e paciente, pois o óleo aquecido a altas temperaturas, dilata com segurança reduzindo a pressão volumétrica, proporcionando a refrigeração ideal aos componentes do cabeçote, sem vazamento ou explosão. Filtração total com equivalência em alumínio de 2,71mm que libera os raios úteis e retém os raios moles, eliminando a radiação secundária. Colimador primário, colocado após o filtro de alumínio limitando o feixe de raios-x para o diâmetro de 59 mm na saída do cilindro localizador, reduzindo radiações em outras direções evitando que o feixe de raios-x atinja as paredes do cilindro; com bom direcionamento, diminui a área irradiada após o filme, dando maior proteção ao paciente. Cilindro de orientação longo, utilizado para permitir o perfeito posicionamento do filme em relação ao feixe de raios-x; dimensionado para um sistema foco-filme de 200mm; revestido em chapa de chumbo de 0,5mm de espessura, retém a radiação secundária que por ventura possa se formar na colimação primária. Colimador secundário localizado, na extremidade do cilindro, elimina a radiação secundária que possa se formar após o colimador primário, aumentando a segurança do profissional. Ponto focal de 0,8 x 0,8mm. Goniômetro utilizado para se conseguir o ângulo de inclinação desejado, graduado com divisões de 10 em 10 graus, tanto positivos quanto negativos. Tensão nominal 70 kVp; devido ao maior poder de penetração do feixe dos raios, o que reduz o tempo de exposição. Corrente de 8 mA prolonga a vida dos componentes do cabeçote. Painel de comando com interruptor geral permite a visualização quando o aparelho está ligado; regulador de tensão incorporado, evita danos ao cabeçote e aumenta a vida últi do aparelho. Controle remoto digital conectado ao painel de comando com fio espiralado, com todos os controles agrupados, permite o comando a uma distância de até 3m fora da área de radiação secundária, possibilitando o acompanhamento visual do operador; controle com todas as funções pré-determinadas, onde se faz a seleção do tipo de radiografia (periapicais, interproximais e oclusais), tipo e posição do dente, filme (película ou sensor digital) e faixa etária do paciente (adulto ou criança); display digital com as opções selecionadas; tecla + e – para aumentar ou reduzir o tempo de exposição de qualquer das seleções; tecla R (restaurar) – retorna às programações padrões caso alguma tenha sido modificada; tecla S (salvar) – grava alterações nos tempo de exposição de qualquer das seleções; tecla de disparo que deverá ser pressionada durante todo o tempo de exposição, acompanhado de um sinal sonoro. Dispositivo de compensação automático de tempo corrige automaticamente o tempo de exposição com elevada precisão, conforme as oscilações da rede elétrica, mantendo a dosagem de radiação, medida em miliampere segundo, sempre uniforme. Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais e consecutivos, eliminando exposições desnecessárias à radiação e ao superaquecimento. Cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo o que determina o Regulamento Técnico do Ministério da Saúde aprovado pela Portaria SVS - 453, de 01-06-1998. Voltagem de alimentação 110V ou 220V. Autotransformador com estabilizador que mantém a tensão ideal no cabeçote, garantindo uma melhor qualidade de imagem e uma maior vida útil para o conjunto. Garantia de 1 ano e instalação pelo fabricante ou fornecedor.




Valor total estimado ......................... R$ 81.760,00 (oitenta e um mil setecentos e sessenta reais)

“Os valor do termo de referência foi colocado de acordo com preços praticados no mercado, não necessário valores unitários, porém, na elaboração da proposta a licitante deverá constar os valores unitários dos os itens”.

Sobre esse assunto o Tribunal de contas se posiciona:

“Acordão 85/2007 Plenário (Voto do Ministro relator) – Na licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edital (...)”



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A  empresa 	,  CNPJ  nº 	,  situada  na
 	,         telefone: 	,         fac-símile:
 	, e-mail: 	@ 	, em atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial nº 035/2018, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de junho de 2.002.

Local, 	de 	de 2018.





Assinatura e nome do representante legal da empresa



ANEXO VIII

[image: ]MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade), (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº
 	, neste ato representada pelo Sr. 	(representante              legal),              portador da  Cédula de Identidade RG nº	e  C.P.F. sob nº 		, DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local, 	de 	de 2018.



Assinatura do representante legal da empresa Nome:
Cargo:
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